# BABYVÅG

# DBS-930

# TEKNISKA MANUAL

# Solotop Oy

Laippatie 14 A

FIN-00880 Helsinki

tel. +358 9 549 1660

Rev 5.6.2008

# BABYVÅG DBS-930 BRUKSANVISNING

# INNEHÅLLET

# Att beakta vid användningen

# Bruksanvisning

# Daglig kontroll av funktionerna

# Liggunderlagets och vågens rengöring

# Byte av säkringen

# Batteriets installation

# Specialfunktioner

# Specialsituationer

# Tekniska data

# Felmeddelanden

# Parameter settings and adjustments

# Factory settings

# Aerial gravity values

# Spareparts

# Assembly diagrams, part lists, circuit diagrams

# ATT BEAKTA VID ANVÄNDNINGEN

# Babyvågen är avsedd för vägning av babyn och små barn. Vid vägningen bör barnet ligga eller sitta. Barnet får inte stå på vågen. Under vägningen bör barnet övervakas så att hon/han inte faller från vågen. Vågen bör placeras stadigt och fotskruvarna bör regleras så att de alla står stadigt.

# Betydelsen av symbolerna:

Varning: Som nätanslutningsapparat får användas enbart Mascot 8310  230 VAC /

9VAC. Kontrollera, att beteckningen på nätanslutningsapparaten är som i bilden:

Följande beteckningar måste vara

på nätanslutningsapparaten:

Type: 8310

230 VAC 50/60Hz

Out: 9V AC

Apparatens skyddsklass: B-typ

Max 12/20kg        Till vänster om displayen finns data som hänvisar till vågmodellen. ”Max” betyder

e = 5/10g	        vägningsområdets maximal värde, 12 det första områdets maximum, då är

Min = 100g           displayens skaldel (e) 5g, 20kg betyder vågens maximala vägningskapacitet. På

området 12 – 20 kg är displayens skaldel 10g. ”Min” betyder den minsta

vägningskapaciteten då mätvärdet är inom tillåtna felgränser.

Försäkran av tillverkaren, att vågen uppfyller kraven på direktiven 93/42/EEC för

medicinsk utrustning. Under CE-märket står ackrediterings nummer av anmält organ, som har gjort kompetensprövningen.

Försäkran av tillverkaren, att vågen uppfyller kraven på vågdirektiv.90/384/EEC.

Under CE-märket står numret av anmält organ, som har typgodkänd vågen.

Vågen är typgodkänd och kan verifieras.

Värde av gravitationen, enligt vilken vågen är justerad.

Vågens hölje får inte öppnas. Det är skäl att lämna alla serviceåtgärder åt en sakkunnig personal.

I vågen får användas enbart det batteri som levereras av vågtillverkaren.

Tillverkningsåret framgår av typskyltens två första siffror.

BRUKSANVISNING

Kontrollera först på vattenpassen vänster om displayen att vågen är i vågrätt läge. Luftbubblan skall vara inne i cirkeln. Om så inte är fallet, ställ in vågen genom att skruva de justerbara fotskruvarna. Kontrollera genom att trycka på vågens hörn, att alla fötter står stadigt.

Koppla på vågen från avbrytaren som är på baksidan till höger. Vågen utför nu en display test. Kontrollera, att siffrorna är korrekta i displayen. Om du så vill kan du gå förbi displaytesten genom att trycka på Zero-tangenten. Vänta tills du ser texten ”färdig” i displayen och vikten är noll. Märket >0<

i displayens övre vänstra hörn visar den exakta nollpunkten. Vågen är nu klar för ibruktagande.

Om du vill använda ett extra underlag, lägg det på vågen och tryck på nollställnings-tangenten (zero), varvid vikten i displayen nollställes.

Lägg babyn på vågen och vänta tills ]-[ märket syns i displayen. Märket meddelar, att bybyns vikt är klar

i displayen. Displayen visar nu babyns vikt en viss tid så att du hinner anteckna den. Den resterande displaytiden syns i displayen. Babyn kan nu tas bort från vågen.

Den följande vägningen kan göras genast därpå, fastän det föregående vägningsresultat syns i displayen. Då du har fått den nya vikten, syns vikten i displayen och tidräkningen börjar från början.

Med HOLD/FREE –tangenten kan du frigöra displayen.

Om vågen innehåller batteri den kan användas cirka 6 timmar utan laddning. För att användningstiden skall bli längre, stäng av vågen, då den inte användas. Då texten ”batteriet slut” syns i displayen, kan vågen inte användas förrän batterierna har laddats. För att laddningen skall ske snabbare kan du stänga

av vågen från huvudströmbrytaren. Låt batterierna laddas över natten.

# DAGLIG KONTROLL AV FUNKTIONERNA

# Kontrollera på vattenpasset på displayens vänstra sida, att vågen år i vågrätt läge. Luftbubblan skall vara inom cirkeln. Om så ej är fallet, ställ in vågen genom att skruva de justerbara fötterna. Kontrollera genom att trycka på vågens hörn, att alla fötter står stadigt.

# Kontrollera, att nätanslutningsapparaten är oskadd till det yttre. Det får inte finnas några som helst sprickor. Anslutningen mellan pluggen och kabeln bör granskas så att där inte finns skador.

# Koppla på vågen med strömställaren, och granska under displaytest att alla siffror syns korrekt i displayen.

# Kontrollera, att vågen nollställes: vikten i displayen är 0,000 kg och den exakta nollpunktens indikator  >0< syns i displayen (det är normalt med ett tidvis försvinnande). I displayen syns texten ”färdig”.

# Tryck lätt ner vågplattformen och följ med, att vikten i displayen ändras. Sluta upp att trycka och säkerställ, att vikten återgår till noll.

# Ställ ett föremål på vågen och tryck på nollställningstangenten. Vikten i displayen skall nollställas och >0< märket skall synas i displayen. Ta bort föremålet och tryck på nollställningstangenten på nytt. Vågen är klar för ibruktagande.

# LIGGUNDERLAGETS RENGÖRING

# Liggunderlaget rengörs med lätt desinficerande tvättmedel vid varje vägning.

# RENGÖRING AV VÅGEN

# Nätanslutningsapparaten bör alltid lösgöras från kontaktdosan och strömställaren bör vara i OFF-läge innan vågen rengöres. Ytan bör rengöres med mjuk, fuktig duk. Vid behov kan du använda utspätt tvättmedel. Undvik att använda alltför mycket vatten. Under rengöringen får inget vatten komma in i vågen.

# BYTE AV SÄKRINGEN

# Säkringen finns i säkringshållaren bredvid strömställaren på baksidan av vågen.

# Stäng av vågen genom att vrida avbrytaren i OFF-läge och lösgör nätanslutningsapparaten från kontaktdosan.

# Lösgör säkringshållaren genom att skruva den motsols med en skruvmejsel eller en mynt. Drag ut säkringen ur hållaren.

# Granska om säkringen har brunnit. Om inte, är det annat fel på vågen och det är skäl att kontakta serviceavdelningen. Om säkringen har brunnit, byt ut den mot en ny. Säkringen måste vara av typ glasrörsäkring T315mA / 250V, 5 x 20 mm. Andra säkringar får inte användas.

# Skjut tillbaka säkringshållaren och säkringen i öppningen. Du fäster hållaren genom att du skruvar den medsols samtidigt som du skjuter in den.

# Koppla in nätanslutningsapparaten och koppla på vågen. Om säkringen brinner på nytt, är det något annat fel på vågen. Härvid är det skäl att kontakta serviceavdelningen.

# BATTERIETS INSTALLATION

# Stäng av vågen genom att koppla avbrytaren i OFF-läge och lösgör nätanslutningsapparaten från kontaktdosan.

# Batterierna finns i batteridosan på undre sidan av vågen.

# Sväng vågen upp och ner på bordet och lösgör batteridosans 4 fixeringsskruvar. Koppla fast batteriets anslutning och placera den i enlighet med bilden. Placera batteriet i dosan. Fastsätt batteridosans lock med skruvarna.

# OBS! Batterierna innehåller miljögifter, så de skall förstöras på behörigt sätt. Batterierna får inte slängas i elden eller öppnas.

# SPECIALFUNKTIONER

# För att komma till inställningsnivån måste du trycka på  -tangenten första gången ca 2 sekunder.

# 1. Inställning av vägningsresultatets displaytid

# Displaytiden kan justeras mellan 0 – 120 sekunder. Om tiden är inställd på noll, stannar det visade värdet inte, utan texten ”stabil” syns i displayen, då babyns vikt är klar i displayen.



# 

# Övergång till inställningsnivå                Ny tid skrives in med                         Retur till driftnivå

# med  -tangenten		  och  - tangenten

# 2. Val av språk

# Displaytexterna finns på engelska, tyska, svenska och finska.



# 

# Övergång till inställningsnivå                Välj nytt språk med                           Retur till driftnivå

# Tryck  -tangenten 2 gånger    	  och  -tangenten

# 3. Val av decimaltecken

# Viktens decimaltecken kan vara antingen punkt eller komma.



# 

# Övergång till inställningsnivå             Välj komma eller punkt                        Retur till driftnivå

# Tryck  -tangenten 3 gånger              med  ja  -tangenten

# 

# 4. Inställning av displayens kontrast



# 

# Övergång till inställningsnivå            Kontrasten regleras med                       Retur till driftnivå

# Tryck  -tangenten 4 gånger              -tangenten ljusare

#                                                    -tangenten mörkare

# OBS. LIGHT, PRINT och TEST tangentfunktionerna är inte i bruk i denna modell.

SPECIALSITUATIONER

# 1.

Om vågen du använder är batteridriven, syns ovanstående meddelande då batteriet är nästan tomt. Vågen kan härvid inte mera användas förrän batteriet har laddats. För att ladda batteriet, koppla nätanslutningsapparaten till vågen. För att påskynda laddningen, stäng av vågen. För tillräcklig verkningstid, låt batterierna laddas över natten och alltid då vågen har stått en längre tid oanvänd.

Ifall det finns ett omedelbart behov att väga, kan du genomföra en vägning då nätanslutningsapparaten är kopplad eller då batteriet har varit i laddning i minst 15 minuter.

Vågens driftstid i kontinuerlig användning med fulladdade batterier är 6 timmar. Driftstiden kan förlängas genom att koppla av vågen från avbrytaren då den inte behövs på en viss tid.

2.

Om det finns överflödiga tunga föremål på vågen vid ibruktagandet, händer ingenting utan vågen meddelar ovanstående. Detta därför, att annars får vågen inte tilltäckligt vägningsområde. Tag bort föremålen från vågen så nollställes den automatiskt.

3.

eller

Det största värdet som vågen kan visa är 9 skaldelar över kapaciteten minskat med taran. Om du försöker väga mera med vågen, ser du ovanstående meddelande i displayen .

4.

Om vågplattan lyftes upp, syns ovanstående meddelande i displayen. Granska, att vågen inte tar fast i något yttre föremål.

5.

Om du ser E: i displayen och efter det en sifferserie, starta vågen på nytt. Om felrapporten kommer på nytt, är det skäl att kontakta serviceavdelningen.

6.

En ändring har skett i vågens minnesdata. Vågen måste kalibreras och parameterinställningarna måste göras på nytt. Kontakta serviceavdelningen.

# BABYVÅG DBS-930 TEKNISKA DATA

930/6	930/12	930/20	930/20M

Kapacitet / skaldel		0-3kg/1g	0-6kg/2g	0-12kg/5g	0-6kg/2g

3-6kg/2g	6-12kg/5g	12-20kg/10g	12-20kg/10g

Max subtraherande tara		6kg	12kg	20kg	20kg

Nollställning			Automatisk nollställning vid påkoppling

Automatisk nolluppföljning

Manuell nollställning med tangent

Mätresultatets hålltid		Automatisk, hålls 30 s i displayen

(tiden justerbar 0 – 120 s)

Valbar med tangent (ON/OFF)

Display			Grafisk, instruerande flytkristallskärm

Kontrasten är reglerbar

Möglighet att välja språk		engelska, tyska, svenska ock finska

Lös liggunderlaget		Behagligt mjukt material

Givare			Enpunktstöjninggivare

Driftspänning		230 VAC, 50/60 Hz

Effektförbrukning / nätström	4,5 W

Effektförbrukning / batteri		1,3 W

Vikt			6,5 kg

Dimensioner			550 mm x 330 mm x 115 mm (P x L x K)

Batteridrift			Option

Kontinuerlig driftstid med batteri	6 h

Typgodkänd. Vågen kan verifieras.

Övriga godkännanden 		Vågen uppfyllar krav av 93/42/EEC medicinsk direktiv.

Felmeddelanden

Ifall felmeddelandet följs av tecknet  <ZERO>, kan felmeddelandet kvitteras med ZERO - tangenten.

Felmeddelande	Felets orsak			Åtgärder

RD-error	Felläsning av parameterminnet	Starta armaturen på nytt, om felet 			upprepas tag kontakt med servicen.

VWR-error		Felskrivning av parameterminnet	Upprepa åtgärden, om samma sak

upprepas tag kontakt med servicen.

E:05pp01		A/D-konverterns hanterings fel 	Tag kontakt med servicen

E:050103		Justervärdena förändrade i minnet	Armaturen bör justeras på nytt

E:080103		Bruksnivå parametrar förändrade   	Kontroller bruksnivå parametrar

E:999999		Programfel  			Tag kontakt med servicen

Vågen bör kalibreras	Justervärdena förändrade i minnet	Armaturen bör återjusteras

”pp” är ett nummer värde, som ger tillverkaren information om felets typ.

OBS. Armaturen tillverkare ger/sänder på begäran för reparation behövlig tilläggsdokumentation.

# PARAMETER SETTINGS AND SCALE ADJUSTMENT

To be able to get onto the mode set the switch at the bottom of the scale under a sealing tape into ”ON” position.

Push the HOLD-key for about 2 seconds. The scale goes now into the parameter and adjustment mode.

With  and  -keys parameters can be scanned forwards and backwards.

With  and  -keys the parameter values can be changed.

To get back onto the normal user mode press the HOLD-key. At the same time changes will be stored into the parameter memory.

After parameter settings and adjustements  the switch shall always be set into the initial ”OFF” position so that user can not by accident change the settings.

Note! The parameters have been set at factory into correct values and them shall not be changed to others.

1. Using the scale as a baby scale or as a normal scale

Setting: Yes

The scale is meant to be used for weighing babies and small children. Because children move during weighing process, there are special routines in the program to measure the accurate weight. If the scale, however, is used for weighing objects, it is possible to select normal scale mode to speed up weighing.

2. Display update frequency

Setting: 0,3 s

The frequency with which the weight display is updated is possible to set between 0,1 – 2,5 seconds.

3. Weighing accuracy

Setting: 7

Determines how many successive measurement results must be in certain weight tolerancies before the result is freezed onto the display or a ”Stable” message is displayed.

4. Automatic zero point correction

Setting: -1% … +3%

If there comes dirt slowly onto the scale, it will automatically correct the zero point at the above weighing range. Per cent value is calculated from the maximum weighing capacity.

5. Automatic zeroing of negative weights

Setting: No

If there were some dirt on the scale when started up and the dirt is then removed, the scale will automatically correct the zero point after 5 seconds.

6. Unit of mass

Setting: kg

It is possible to select kg, g, oz or lb as the unit of mass. This model supports only kg.

7. Number of the weighing ranges

Setting: 2 or 3 depending on the model

All of the Baby Scales are so called multi range scales. The weight devision will be automatically changed with heavier weights. Models 930/6, 930/12 and 930/20 have two ranges, model 930/20M have three.

8. Weight devisions and weighing ranges (max3, e3, max2, e2, max1, e1)

| Setting | 930/6 | 930/12 | 930/20 | 930/20M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e1 | 1g | 2g | 5g | 2g |
| max1 | 3kg | 6kg | 12kg | 6kg |
| e2 | 2g | 5g | 10g | 5g |
| max2 | 6kg | 12kg | 20kg | 12kg |
| e3 | - | - | - | 10g |
| max3 | - | - | - | 20kg |

”Max1” means the maximum value of the first weighing range, ”Max2” of the next etc. ”e1” means the devision on the first weighing range, ”e2” on the next etc.

9. Testing the function of the weight measuring circuits

Press: PRINT

				

Only for test purposes. It is possible to examine the weigh data coming from the measuring circuits. Press the PRINT-key to get onto the mode.



The displayed value is much more accurate than that on the normal user level. This is why the value varies a bit on the display.

Press the FREE/HOLD-key to get back.

If the value varies several tens, it will slower down weighing. In that case take contact to service.

# 10. Load cell exitation setting

Setting: AC

Only for factory usage.

11. Resetting the parameter memory

NOTE! THIS FUNCTION RESETS ALL THE

PARAMETERS AND ADJUSTMENT VALUES !

Press: PRINT

Resets all the parameters and adjustment values. The parameters must the be checked and set according to the scale model. The scale must be readjusted.

Used when a new CPU board is installed or parameter circuit is changed or adjustments/settings can not otherwise be done.

12. Aerial adjustments

Setting: During adjustments local area gravity value is used,

before delivery use area gravity value is used

Because measuring is based on the force of gravity of the earth and as the gravity varies at different places on the earth (mostly the latitude effects) the scale must be adjusted according to the area it will be used.

Before adjustments the local gravity value must be set. The value can be got from the table “Aerial gravity values”, when the latitude is known (it can be found from a map).

Note! The keyboard has an automatic repeat function. It means that when a key is kept pressed down, successive key operetions will be generated. This will speed up changing the values. After adjustments the gravity value must be set according to the area where the scale will be used.

13. Adjusting the scale

Accurate weights up to the maximum weighing capacity are needed for adjustments. Before adjustments it must be checked that the parameter “Load cell exitation” is set to “AC” value and that the gravity is set according to the local area.

Press: PRINT

Adjustments are started with PRINT-key.                    

Press: HOLD

Now the adjustment can be cancelled with ZERO-key.

Press HOLD-key to continue adjustments.

Press: ZERO

Press the ZERO-key to continue. HOLD-key must not be 

pressed, because it will cause adjustments to fail.

Press: HOLD

Check that there is nothing else but lying cushion on the                  

scale. Press then the HOLD-key.

The scale makes now adjustment of the zero point. Wait until the display shows:

Set the weights,

wait for 5 seconds

and press HOLD.

Set the maximum weight onto the scale and wait for 5 seconds          

that the weight will stabilize. Press then the HOLD-key.

The scale makes now adjustment with the maximum weight. Wait until the display shows:

Remove the weights

Remove the weights from the scale. After a while the display changes back to the parameter setting mode. The scale has now been adjusted.

After this the following settings have to be done:

- unit of mass: kg

- number of weighing ranges

- weighing devisions and maxim values of the ranges

Get back to normal user mode by pressing

the HOLD-key.



The weighing accuracy must always be tested after adjustments. To be able to test without display freezing set “the display holding time” to 0 seconds. Check with different weights that the scale weighs correctly. Finally set the gravity value according to the area the scale will be used.

# Baby Scale DBS-930 factory settings

# User level

# Hold time		30 seconds

# Desimal character	Comma

# Contrast		Select the best contrast value between 0…7

# Parameter settings

# Live object scale	Yes

# Load cell exitation	AC

# Unit of mass		kg

# Negative value zeroing	No

# Zero tracking range	-1%...+3%

# Stability constant	7

# Display frequency	0,3 s

Aerial gravity values

| Degree of latitude | Gravity g value |  | Degree of latitude | Gravity g value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9,78040 |  | 40 | 9,80170 |
| 1 | 9,78040 |  | 41 | 9,80260 |
| 2 | 9,78040 |  | 42 | 9,80350 |
| 3 | 9,78050 |  | 43 | 9,80440 |
| 4 | 9,78060 |  | 44 | 9,80530 |
| 5 | 9,78070 |  | 45 | 9,80620 |
| 6 | 9,78090 |  | 46 | 9,80710 |
| 7 | 9,78110 |  | 47 | 9,80800 |
| 8 | 9,78130 |  | 48 | 9,80890 |
| 9 | 9,78160 |  | 49 | 9,80980 |
| 10 | 9,78190 |  | 50 | 9,81060 |
| 11 | 9,78220 |  | 51 | 9,81160 |
| 12 | 9,78260 |  | 52 | 9,81250 |
| 13 | 9,78300 |  | 53 | 9,81330 |
| 14 | 9,78340 |  | 54 | 9,81420 |
| 15 | 9,78380 |  | 55 | 9,81510 |
| 16 | 9,78430 |  | 56 | 9,81590 |
| 17 | 9,78480 |  | 57 | 9,81670 |
| 18 | 9,78530 |  | 58 | 9,81760 |
| 19 | 9,78580 |  | 59 | 9,81840 |
| 20 | 9,78640 |  | 60 | 9,81920 |
| 21 | 9,78700 |  | 61 | 9,81990 |
| 22 | 9,78760 |  | 62 | 9,82070 |
| 23 | 9,78820 |  | 63 | 9,82150 |
| 24 | 9,78890 |  | 64 | 9,82220 |
| 25 | 9,78960 |  | 65 | 9,82290 |
| 26 | 9,79030 |  | 66 | 9,82360 |
| 27 | 9,79100 |  | 67 | 9,82420 |
| 28 | 9,79170 |  | 68 | 9,82490 |
| 29 | 9,79250 |  | 69 | 9,82550 |
| 30 | 9,79320 |  | 70 | 9,82610 |
| 31 | 9,79400 |  | 71 | 9,82660 |
| 32 | 9,79480 |  | 72 | 9,82710 |
| 33 | 9,79570 |  | 73 | 9,82760 |
| 34 | 9,79650 |  | 74 | 9,82810 |
| 35 | 9,79730 |  | 75 | 9,82860 |
| 36 | 9,79820 |  | 76 | 9,82900 |
| 37 | 9,79900 |  | 77 | 9,82940 |
| 38 | 9,79990 |  | 78 | 9,82980 |
| 39 | 9,80080 |  | 79 | 9,83020 |

Baby Scale DBS-930 spareparts

| Part nr | Part name | Type | pcs | order code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upper case |  | 1 | 930106 |
| 2 | Marking plate, language english, 6kg |  | 1 | 930109 |
|  | Marking plate, language english, 12kg |  | 1 | 930122 |
|  | Marking plate, language english, 20kg |  | 1 | 930123 |
|  | Marking plate, language english, 20Mkg |  | 1 | 930124 |
|  | Marking plate, language german, 6kg |  | 1 | 930004 |
|  | Marking plate, language german, 12kg |  | 1 | 920025 |
|  | Marking plate, language german, 20kg |  | 1 | 930026 |
|  | Marking plate, language german, 20Mkg |  | 1 | 930027 |
| 3 | Level indicator |  | 1 | 850001 |
| 4 | Display window |  | 1 | 930008 |
| 5 | Level indicator holder |  | 1 | 930020 |
| 7 | CPU/Display cable |  | 1 | 930104 |
| 8 | Display unit |  | 1 | 930089 |
| 10 | Lying cushion |  | 1 | 930108 |
| 11 | Keyboard unit |  | 1 | 930103 |
| 12 | Fuse | T315mA/250V, 5 x 20mm | 1 | 851010 |
| 13 | Supporter |  | 1 | 930117 |
| 16 | Load cell fixing part |  | 1 | 930112 |
| 18 | Load cell unit 6kg |  | 1 | 930086 |
|  | Load cell unit 12kg |  | 1 | 930087 |
|  | Load cell unit 20kg |  | 1 | 930088 |
| 19 | Stiftening part |  | 1 | 930118 |
| 22 | Space part |  | 1 | 930115 |
| 23 | Stiftening angle |  | 1 | 930114 |
| 24 | Shielding case cover |  | 1 | 930005 |
| 25 | CPU-board |  | 1 | 930096 |
| 26 | Shielding case |  | 1 | 930006 |
| 27 | Power supply cable |  | 1 | 930007 |
| 28 | DC-connector |  | 1 | 930084 |
| 29 | Fuse holder |  | 1 | 851032 |
| 30 | Switch |  | 1 | 930065 |
| 31 | Nut M6 |  | 4 | 861066 |
| 32 | Scale foot |  | 4 | 930085 |
| 33 | Lower case |  | 1 | 930110 |
| 36 | Battery |  | 1 | 930113 |
| 37 | Battery case cover |  | 1 | 930002 |
| 38 | Power supply adapter, Mascot | 8310AC / 9VAC / 340mA | 1 | 930061 |
| 40 | Transport shield |  | 2 | 930031 |

Baby Scale DBS-930, assembly

# Baby Scale DBS-930, upper unit assembly

# Baby Scale DBS-930, lower unit assembly

# Blockdiagram of elektronics

# Blockdiagram of CPU-board

# CPU-board, assembly

# Text boxes

Viktenhet

kg

Råvärde:

2008    <FREE>

Råvärde

Tryck <PRINT>

e3

0,010 kg

Antal skaldelar

2

Max3

20 kg

!

VERIFIERAD

GRADERING

MIN. KAPASITET

ELANSSLUTNING

ELFÖRBRUKNING

Battery

Batterien

Akku

>0<                                              FREE

Laite avataan huoltoa

varten näistä kahdesta

ruuvista

ZERO       LIGHT       PRINT        TEST         SET         HOLD

>0<          0,00 kg

Färdig

M

Display

0537

Vattenpass

Lastcellens spänning

AC

E: 123456

VÅGEN BÖR

KALIBRERAS !

UNDERVIKT

kg

ÖVERVIKT

TÖM

VÅGPLATTAN !

BATTERIET TOMT !

G. 9.80980

Automatisk nollställning av negativt värde? Nej

Val av automatisk nollställning  -1%...+3%

Stabiliseringskontant: antal

mätningar ?                 7

Display frekvens

0,3 s

FREKVENS.

SERIE NR

ARBETSTEMPERATUR

TYPGODKÄNNANDE

NOGRANNHETSKLASS

MAX. KAPASITET

MODELL

TILLVERKARE

Levande objekt

Ja

SOLOTOP OY  Laippatie 14A, Helsinki, Finland

BABY SCALE               MODEL    DBS-930/20

Max 12/20kg     III      FI.1.1.94   AC 9V  0,15A

Min 100 g                                 Cycles   50/60 Hz

e = 5 / 10 g              10…40˚C         SNO. 083237

Type 8310

0424

05

Tangentbord

Justerbara fötter (4 st)

Liggunderlag

Avbrytare  och säkring

Transportskydd

AVLÄGSNAS FÖRE ANVÄNDNING

Batteridosans

fixeringsskruvar

>0<          0,00 kg

Färdig

Låsningstid

30 s

Låsningstid

120 s

Språk

svenska

Language

english

>0<          0,00 kg

Färdig

Decimaltecken

Punkt

Decimaltecken

Komma

>0<          0,00 kg

Färdig

Kontrast

3

Kontrast

4

>0<          0,00 kg

Färdig

Full RESET

Tryck <PRINT>

Tyngdkraftens accelering

9,81910 m/s2

Kalibrering

Tryck <PRINT>

Kalibrera ?

<HOLD/ZERO>

Pluggen !

<HOLD/ZERO>

Noll-last !

Last cell ! <HOLD>

Vänta lite …

Full last !

<HOLD>

Vänta lite …

Färdig